附件一：连州市人民医院消化道出血救治中心设备采购项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 内镜专用纯水设备 | 1 | 套 | 产水量：≥2000L/H，符合《软式内镜清洗消毒技术规范》标准，保证细菌总数≤10CFU/100mL |
| 2 | 内镜中心转运床 | 10 | 张 | 可升降、四轮，四块防护挡板（每侧两块） |
| 3 | 全自动内窥镜消毒机 | 4 | 套 | 符合《内镜自动清洗消毒机卫生要求》相关条款。符合最新版《内镜消毒效果评价方法》规定消毒效果检测。 |
| 4 | 内窥镜清洗消毒工作站 | 4 | 套 | 按国家卫生部《软式内镜清洗消毒技术规范》标准设计，配送10套内镜转运推车。 |
| 5 | 内镜清选追溯系统 | 1 | 套 | 执行《软式内镜清洗消毒技术规范》操作，保证全流程闭环追溯完整。 |
| 6 | 内镜储存柜 | 2 | 套 | 定时或连续除菌消毒，可调节消毒力度，带恒温干燥功能；带内镜吹干功能。每套可放内镜数量12条。 |
| 7 | 监护仪 | 3 | 套 | 可随时观察患者的心电图，血压，呼吸，脉搏及血氧饱和度。 |
| 8 | 数字胃肠透视机 | 1 | 套 | 主要用于消化系统造影检查，能实现全身各部位的数字化透视及数字化拍片及胃肠造影辅助检查。实现数字成像，数字图像储存管理  1．数字化拍片、透视、造影（ERCP，子宫输卵管造影，泌尿系统造影等）多功能机  2．平板探测器：17×17英寸、≥900万像素  3．高压发生器：≥50KW  4．具备全身拼接功能  5．其他要求：带360°旋转盘、移动床边操控台，消化系统造影专用压迫装、球管防护罩，防护服两套以上。 |
| 9 | 超声高端内镜（环扫） | 1 | 条 | 可兼容现在科室富士主机使用，扫描方式：电子环形扫描，频率范围：5～12MHz，配送20只可拆卸型水囊。 |
| 10 | 磁控胶囊内镜 | 1 | 套 | 胃肠一体（一个检查床，带电脑主机屏幕，两套检查设备） |
| 11 | 电子内窥镜（耳鼻咽喉科） | 1 | 套 | 1. 完全数字式高清内窥镜摄像主机，全高清分辨率,主机支持升级扩展，检查中自动补亮照明，并配置USB数据传输接口。 2. 高清（HD）摄像头接口，配备HDTV成像能力。 3. 具备窄带成像（NBI光学成像）增强技术。 4. 标配电子喉镜插入部直径小于4.8mm，具有异物、活检通道，配有异物钳、活检钳。   必须可匹配儿童电子喉镜1条。 |
| 预算 | | | | 604万 |
| **注：序号1、3、4、5、6设备属于系统性、一致性设备。** | | | | |