
院内磋商采购文件

项目名称：全自动免疫荧光真菌检测分析仪

发布人：连州市人民医院
日期：二〇二六年四月
第一章  采购邀请函

连州市人民医院经研究决定，拟于近期进行全自动免疫荧光真菌检测分析仪院内磋商采购，欢迎符合相关条件的社会各界商家递交资料。

一、项目内容
1.项目名称：全自动免疫荧光真菌检测分析仪（皮肤科适用）

2.项目编号：连州人医采【2026002-CS】

3.项目预算：198000元
4.采购方式：院内磋商
二、资格要求
1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人出具承诺函）

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（投标人出具承诺函）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标人出具承诺函）
5.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具承诺函）

6.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体。政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.本项目不允许转包、不允许分包。（投标人出具承诺函）
三、资料提交信息

1.数量要求：提交1份正本书面文件及1份电子版文件（用U盘刻录）。

2.方式：书面资料需邮寄或现场递交。

3.要求：书面文件及U盘共同密封递交，密封文件封面需有项目名称及联系人联系方式。
4.递交资料时间：2026年4月 13日至2026年4月20日，逾期不候。

5.地点：连州市连州镇洋湄路5号连州市人民医院采购办公室

四、现场操作演示要求
1.演示时间：2026年4月23日下午2：30-5：30
2.演示内容：投标人需提供所投设备供采购单位指定科室人员进行现场实际操作演示，请提前联系对接老师。
五、开标时间、地点

开标时间：2026年4月24 日下午3点
开标地点：连州市人民医院
六、联系人信息
1.联系人：唐老师    2.联系电话：0763-6689296  

第二章 采购项目内容

说明：
1.投标人必须对本项目整体进行响应，不得分拆，且要提供完整的技术资料，中标后不得将本次采购的合同转包或分包给其他投标人。

2.标示“▲”符号的条款为重点评分条款。

3.标示“★”的为必须满足的指标，任何对该指标的负偏差或不响应将作为响应无效处理。

一、采购需求一览表

	序号
	内容
	数量
	预算（元）
	备注

	1
	全自动免疫荧光真菌检测分析仪
	1台
	198000
	皮肤科适用


用户需求书

（一）技术要求

★1.扫描影像系统具有智能化、全自动进样、数字扫描成像，对玻片上的整个样本区域进行全自动识别、聚焦，高清、高速扫描，一键实现全玻片全数字化，真实还原目视镜下标本里组织细胞、各种病原微生物的形态。

★2.用于浅部、深部真菌临床样本、阴道分泌物等临床样本中病原微生物的形态学检测和微生态体系指标评价，临床样本荧光染色速度快，一个样本位、一滴荧光试剂、一步法成像。样本染色后无需烘干、固定等步骤，即滴即上机；染色形态清晰，各种病原微生物同时显色。
★3.检测项目：浅部、深部真菌临床样本中的真菌和孢子等病原微生物。
4．可对玻片上的整个样本区域全部扫描成像，不只是对样本区域选固定位点聚焦和全景拍摄成像。

5. 扫描速度：扫描速度45秒以内（15毫米X15毫米面积）。

6. 可实现数字化办公、共享图片、教学和数字存储、病原微生物监测。

★7. 人工智能AI辅助诊断：全自动识别临床样本中的病原微生物，进行筛查和标记、计数，并按照病原微生物可疑程度，给出多个可疑视野给医生定点复核，支持临床医生复核完成诊断任务，出具图文并茂的图文的诊断报告，准确率高达98%，提高了工作效率和诊断水平。

8. 玻片装载数量：标准1-5片，高通量150片可选。

9. 玻片规格及装载、识别方式：玻片规格：25毫米x75毫米，可选配全自动片匣式玻片仓快捷装载，可持续添加不卡片。可识别条形码、二维码。
10. 扫描分辨率：20X:0.24微米/像素；40X:0.12微米/像素。

11. 扫描方式设置及适用光源：具有整个盖玻片区域全扫、指定位点选点扫描；单层、多层扫描、多层融合扫描；自动识别扫描区域，手动更改扫描范围；自动对焦，手动更改对焦点的功能。可适用光源：荧光光源：多波段荧光光源； 明场光源：长寿命冷光源。

★12. 产品的标准配置清单：

	序号
	配置名称
	数  量
	单  位

	1
	全自动免疫荧光真菌检测分析仪
	1
	套

	2
	扫描、阅片软件
	1
	套

	3
	工作电脑
	1
	台

	4
	服务器主机
	1
	台

	5
	楔形玻片架
	5
	个


（二）商务要求

1.项目实施要求：

（1）交货期限：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，并保证一次性验收合格。

（2）交货（安装）地点：连州市人民医院指定地点。

★（3）如需与医院HIS系统对接，所涉网络接口费用由投标人负责。
2.业绩要求：
投标人须提交2023年01月01日起至今同类项目业绩2项
▲3.售后服务要求：提供不少于3年质保期
4.验收要求：

（1）若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准则按行业标准或地方标准验收。

（2）采购人组成验收小组按国家或行业或地方的有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关

专业人员或机构参与验收。
    5.付款方式：

安装、调试完成，验收合格后30个日历日内全额支付合同款。 

第三章　供应商须知

一、评审

1.《资格性及符合性检查表》
	序号
	投标人资格要求

	1
	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人出具承诺函）

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（投标人出具承诺函）

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标人出具承诺函）

	5
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具承诺函）

	6
	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体。政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	7
	本项目不允许转包、不允许分包。（投标人出具承诺函）

	8
	提供有效的《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天

	9
	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章

	10
	按照投标文件格式提交资料并盖章

	11
	响应文件对文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中服务参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）

	12
	按文件要求进行投标报价


二、比较与评价

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分18分
技术部分52分

报价得分30分

	评审

项目
	分值
	评议

内容
	评分细则

	商务部分（18分）
	6分
	业绩
	根据投标人或所投产品厂家自2023年1月1日至本项目投标截止日期为止（以合同签订时间为准）同品牌项目业绩，每提供1个符合要求的业绩得3分，最高得6分。
【注：符合要求的业绩评分以合同关键页（至少包含合同首页、业绩内容、合同双方盖章页）扫描件并加盖供应商公章作为评审依据。不提供或提供资料不符合要求的不得分。】

	
	7分
	质保期
	根据投标人提供的质保服务进行综合评审，质保期年限评分标准如下：
（1） 质保期大于8年，得7分；
（2） 质保期为7-8年，得5分；
（3） 质保期为5-6年，得3分；
（4） 质保期为3-4年，得1分。

（5） 质保期小于3年，得0分。

【注：提供质保服务承诺函，不提供或提供资料不符合要求的不得分。】


	
	5分
	售后服务响应
	根据投标人提供的售后服务响应进行综合评审，评分标准如下：

（1）生产厂家清远市内有常驻工程师，半小时内响应，有工程师上门处理，得

5分；
（2）生产厂家市清远市内无常驻工程师，售后24小时内响应，有工程师上门处理，得2.5分；

（3）生产厂家清远市内无驻点工程师，售后响应慢，得0分。

【注：提供质售后服务响应承诺函，不提供或提供资料不符合要求的不得分。】



	技术部分（32分）
	32分
	用户需求书响应情况
	根据投标人对本招标文件“第二章 采购项目内容”之“二、用户需求书（一）技术要求”中的技术指标的响应情况进行评审： 

（1）完全响应的（即为“无偏离”或“正偏离”），得32分；

（2）有1-2项负偏离的，得24分； 

（3）有3-4项负偏离的，得16分； 

（4）有5-6项负偏离的，得8分。
（5）有7项或以上负偏离的，得0分。
 【注：（1）以最低层级序号作为单项条款进行评审；（2）如采购需求中有明确要求提供证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确要求证明材料的，则以投标人提供《技术条款偏离表》的响应情况进行评审；（3）未提供或提供资料不能响应对应指标的视为不满足。经评标委员会查看证明材料认定不满足的，均视为负偏离。】

	
	20分
	样机评价
	对投标设备样机进行评价，评价实行20分制。


	报价部分（30分）
	30分
	价格评分
	最终报价价格评分

价格评分＝（基准价÷评标价）×30(四舍五入，保留两位有效小数)

注：（1）“评标基准价”是指所有有效评审价格当中的最低价格；（2）响应报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。


	全自动真菌荧光检测仪样机评价

	生产厂家
	

	评价时间
	

	评估人
	

	序号
	评分标准
	评分细则
	分值
	得分

	1
	扫描图片效果（清晰度）
	（1）图片清晰，荧光亮度高，菌丝、孢子形态清晰易辨别，背景以及杂质较暗，突出菌丝和孢子的对比度，得6分；（2） 图片欠清晰，对比度不够明显：能检出，但荧光较弱或有非特异性背景物质染色，得3分；（3）图片模糊，容易出现漏检，得0分。
	6
	

	2
	扫描分析速度（出报告速度）及提供视野图片
	（1）速度快、视野多：全玻片视野（大于400个连续不同位点视野）分析时间不超过70S，得4分；（2）非全玻片视野，少于400个，分析时间超过80S，得2分；（3）时间长、视野少：非全玻片分析视野，少于100个，分析时间大于90S，得0分。
	4
	

	3
	样本制片染色操作步骤简便性
	（1）简便：取样后染色简单，无需等待，一步上机，无需切换镜头，自动出结果，得3分；（2）欠简便：取样后染色复杂，需等待，需要切换镜头，步骤多，得1.5分；（3）复杂：取样后需样本浸泡处理，染色需等待，上机操作步骤多，需要大量手工干预，得0分。
	3
	

	4
	设备自动化程度及操作使用简便性
	（1）自动化程度高，操作简单：一键式自动识别全玻片扫描区域，自动对焦扫描分析，得3分；（2）自动化程度中等，操作复杂：需手动预设扫描区域或手动对焦，或切换屏幕操作，或多个步骤操作，得1.5分；（3）自动化程度低，操作复杂：无自动扫描全片功能且操作复杂，得0分。
	3
	

	5
	配套耗材
	（1）配套专用采样和制样玻片，带粘性且操作方便，皮屑不易丢失，得4分；（2）不带黏胶，需胶带制片，操作麻烦，得2分；（3）不带黏胶，无采样和制样的配套或需另购，得0分。
	4
	

	合计
	20
	


报价形式及要求：

1.本项目为一次报价，本项目价格评分需综合考虑配套试剂价格，故总报价包括设备报价及配套试剂报价。

2.设备配套试剂按5年72000人份报价。配套试剂价格需承诺能在广州药品和医用耗材采购平台，药品和医用耗材招采管理系统（广东省）采购平台采购。（投标人出具承诺函）
3.上述报价均含税金及服务期内所发生的可预见及不可预见的一切费用。

四、推荐成交候选投标人名单

根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，排名第二的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。
第四章  合同格式
        （项目）
合 同 书
	项目编号：

	

	项目名称：

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。
购销合同                                                                                                                 
                                            合同编号：
甲方（采购方）：连州市人民医院

乙方（销售方）：

兹经甲。乙双方充分协商，签订本合同，共同信守。

一、产品规格、型号、数量、金额

	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单价(元)
	总额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


合同总额：人民币        元整（¥      ）。

二、质量保证

乙方应保证提供的商品符合国家安全标准、国家卫生检疫标准及双方约定的质量标准，交付产品时乙方应向甲方提供产品检验合格证及检测报告书等相关证件，同时保证所提供资料是真实的、完整的。

三、付款方式

1．安装、调试完成，验收合格后30个日历日内全额支付合同款。   
2．甲方应将货款支付至乙方指定银行账户，勿以现金形式支付给乙方任何个人，否则乙方有权视甲方未支付该款项，特别授权除外。
3. 乙方指定银行账户如下：
开户行：                      ;

户  名：                      ;

账  号：                      ;
四、货物交付

１．交付方式：卖方送货（连州市洋湄路5号连州市人民医院）。

２．交付日期：自双方签订合同之日起10个工作日内。

３．交付费用：运费及保险费由卖方支付。

五、验收标准

甲方在收到乙方运送的商品后应立即对商品的品名、规格和数量等进行验收，若发现产品的品种、规格和数量等不符合国家规定标准及双方约定标准，可立即退货或者于3个工作日内以书面方式向乙方提出异议，否则视为乙方已通过甲方对交付货物的验收。

六、争议的解决

若双方产生纠纷且不能协商解决，由买方所在地人民法院行使司法管辖权。

七、公证费用

公证费由提出公证一方承担。

八、其他

1．卖方有义务协助买方实施国家相关法规所必要的相应措施。

2．卖方若为分销商，签订合同时必须向买方提供营业执照，经营许可证等国家法规规定的相关证件的影印件，并保证其真实有效。

3.本合同一式 贰 份。甲方 壹 份,乙方  壹  份，具有同等法律效力；本合同盖章、签字后，从签订之日起生效。

九、其他约定事项

【本合同正文结束，以下为合同签字页】
【合同签字页】
	甲方（盖章）：连州市人民医院
	乙方（盖章）： 
	

	统一社会信用代码：12441882455883081W
	组织机构代码：

	营业地址：连州市洋湄路5号
	营业地址：

	联系电话：0763-6612068
	联系电话：

	邮编：513400
	邮编：

	签约代表：
	签约代表：
身份证：

	法定代表人：
	法定代表人：

	签约地点：连州市人民医院
	手机号码：

	签约日期：       年      月     日（此项到甲方签订合同时再填写 ）


【本合同签字页结束，以下空白】
廉洁协议书

（项目）
甲方（采购方）：连州市人民医院

乙方（供应商）：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医院采购行为，维护正常的医疗秩序和经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲、乙双方协商，同意签订廉洁协议书并予以共同遵守：

一、甲方购进产品不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检国家监察委员会部门反映情况。

三、甲方工作人员不得替乙方非法统计销售数量等有关信息。

四、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成或赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用产品选择权。

五、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床、门诊推销产品，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

六、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，取消在本院供应任何医用产品资格2年，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

九、本协议书为购销合同的附件，与购销合同一并执行。

十、本协议一式 贰 份。甲方 壹 份；乙方 壹 份，具有同等法律效力；本协议盖章、签字后，从签订之日起生效。

	甲方（盖章）：连州市人民医院
	乙方（盖章）： 
	

	统一社会信用代码：12441882455883081W
	组织机构代码：

	营业地址：连州市洋湄路5号
	营业地址：

	联系电话：0763-6612068
	联系电话：

	邮编：513400
	邮编：

	签约代表：
	签约代表：
身份证：

	法定代表人：
	法定代表人：

	签约地点：连州市人民医院
	手机号码：

	签约日期：       年      月     日（此项到甲方签订合同时再填写 ）


第五章  投标文件格式

                   （项目名称）

投标文件
（正本/副本）

投标人：                    （盖单位章）

年   月   日

一、自查表

1.1资格/符合性自查表

	序号
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	1
	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	5
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	6
	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体。政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	7
	本项目不允许转包、不允许分包。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	8
	提供有效的《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	9
	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	10
	按照投标文件格式提交资料并盖章
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	11
	响应文件对文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中服务参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	12
	按文件要求进行投标报价
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人（加盖公章）：                         

日期：   年   月   日 

1.2评审项目资料表

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页


注：投标人须按“评审标准”的内容进行填写。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日 

                    二、资格/符合性文件

2.1 投标函

连州市人民医院 ：

依据贵单位组织招标的（项目名称：   ）的招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件纸质投标文件正本    份，电子投标文件   份。
自查表

资格/符合性文件

商务部分

技术部分

价格部分

按采购文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

（包括但不限于上述文件组成）

    据此，投标人同意如下内容：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细解读全部采购文件，（包括第编号、补遗书）（如有）。

4.遵从本投标有效期为 90 天。

5.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6.我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

7.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

8.我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

2.2 法定代表人/负责人证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人证明书

连州市人民医院 ：


 同志，现任我单位       职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
说明： 1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
	粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件


投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

（2）法定代表人/负责人授权委托书

连州市人民医院 ：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称：   、项目编号：  ）的投标，负责提供与签署确认一切文书资料， 以及向贵公司递交的任何补充承诺 。
投标人名称：            （盖章）      法定代表人（负责人）          （签名或盖私章）

说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。 

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。
	粘贴代理人身份证复印件


注：委托代理人为法定代表人，则本表不适用，可删除格式。
2.3 投标承诺书

连州市人民医院：

在（项目名称：   ）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5．依法缴纳税收和社会保障资金。

6．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7．自本项目公告发出之日起前三年内（若投标人成立时间不足三年的， 须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

8．没有被主管部门禁止参加招标投标活动。

9．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

10．我司承诺不组织单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标包的投标。

    11. 我司承诺本项目中标后不转包、不分包。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
2.4 信用中国查询情况
投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。

请提供以下网站查询情况截图：

①中国执行信息公开网“被执行人”查询情况截图。

②信用中国网站“信用服务”的“重大税收违法失信主体”查询情况截图。

③信用中国网站“信用服务”的“政府采购严重违法失信名单”查询情况截图。

2.5 投标人认为需提交满足资格/符合性审查条件要求的其他证明资料（格式自拟）

三、商务部分

3.1投标人综合概况与计划
（1）投标人情况介绍表
	公司名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人 

（负责人）
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	


（2）同类项目业绩介绍
	序号
	项目名称
	签订时间

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


（3）同类项目业绩佐证材料
（4）其他重要事项说明及承诺
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	标有“★”的为不可偏离商务条件（如有）
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	标有“▲”的为重要商务条件（如有）
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	未标注“★”或“▲”的一般商务条件
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与用户需求书中商务要求所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

3.用户需求书中商务要求标有“▲”的为重要技术指标，投标人必须对应采购文件“用户需求书”中商务要求标示“▲”项的内容逐条响应，如不满足将在评审中按照评分细则进行扣分，但不会导致投标无效。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
3.3投标人认为需提交满足商务评分条件要求的其他证明资料（格式自拟）

四、技术部分

4.1技术条款（“★”项）偏离表

	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数（投标人须按投标货物/技术实际数据填写）
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：

1.投标人必须对应采购文件“用户需求书 ”中的“★ ”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离（劣于）的重要项。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。
4.如采购文件“用户需求书 ”中标示“★ ”项的需要按要求填写此表，如没有标示“★ ”项的此表格式保留，加盖投标人公章即可。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.2技术条款（“▲”项）偏离表

	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数（投标人须按投标

货物/服务实际数据填写）
	是否偏离（无偏离 /正偏离/负偏离）
	偏离 简述
	证明文件所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1.用户需求书中标有“▲”的为重要技术指标，投标人必须对应采购文件“用户需求书”中标示“▲”项的内容逐条响应，如不满足将在技术评分中按照评分细则进行扣分，但不会导致投标无效。

2.投标人响应采购需求应具体、明确， 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的， 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3.投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

4.如采购文件“用户需求书 ”中标示“▲ ”项的需要按要求填写此表，如没有标示“▲ ”项的此表格式保留，加盖投标人公章即可。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.3技术条款（非标示“▲/★”项）偏离表
	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数（投标人须按投标货物/技术实际数据填写）
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人必须对应采购文件“用户需求书”中非标示“▲/★”项的内容进行逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3.投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.4项目实施方案

投标人可根据本项目的特点及评分条件自行编制（格式自定）

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.5投标产品说明书、参数、配置清单、图片等

4.6投标人认为需提交满足条件要求的其他证明资料（格式自拟）
五、价格部分
5.1 报价一览表

项目名称: 
项目编号：
	投标报价

（单位：元）


	小写：           
大写：   



	备注
	包括设备及5年72000人份耗材总报价



投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

5.2报价明细表

×××××采购项目（项目编号：×××）
	序号
	分项名称
	品牌
	规格、型号
	产地
	制造商名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	设备

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	分项名称
	品牌
	规格、型号
	注册证号
	平台/ID
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	耗材

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.本中填写的内容必须与有磋商文件需求一览表中的产品内容一致。

2.分项报价必须真实准确，没有错漏地反映项目价格构成。

3.投标人可根据实际情况自行调整表格格式，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

4.本表的汇总报价必须等于所有分项报价之总和，且须与《报价一览表》一致。



