
附件1：

连州市人民医院市场调研项目

医疗设备主系统技术要求
1.经颅磁刺激仪主系统技术要求
属分体式模块化结构，液电分离设计，整机仅一个铭牌；冷却系统：双路独立内循环液冷，冷却液无损耗且液位可视化，支持线圈24小时连续工作；支持双线圈独立输出不同治疗处方，可同时治疗两名不同患者或同一患者的中枢与外周；最大磁感应强度≥8T（提供铭牌佐证）；输出频率范围：0Hz～100Hz之内为宜；输出脉冲频率步长：0.1Hz以下为0.01Hz，1Hz以下为0.1Hz，超过1Hz为0.5Hz（提供检测报告）为宜；具备合适的脉冲宽度：330μs～420μs之内为宜、磁感应强度最大变化率：28kT/s～140kT/s之内为宜；单拍同步刺激时间间隔：10ms～260ms之内（单脉冲）为宜；双拍同步刺激时间间隔：0～60000ms之内（单脉冲），0～260ms之内（重复刺激）为宜；刺激主机配备显示屏，显示刺激强度、线圈温度、连接状态、液冷机状态等；使用年限≥10年。
2.经颅直流电刺激治疗仪主系统技术要求

适用范围：适用于脑损伤、脑血管疾病、神经退行性疾病等引起的运动功能障碍、言语/语言障碍、吞咽障碍、认知障碍的辅助治疗，以及辅助治疗或缓解焦虑、抑郁、失眠等症状。满足精神科、康复科、神经内科等的临床治疗与科研需求；工作模式：支持4种或以上工作模式（其中 tDCS经颅直流电刺激、tACS经颅交流电刺激、CES经颅脉冲电刺激为必备）；硬件与输出：（1）主机结构：分体式或一体式均可，建议具备独立刺激器（可脱离工作站单独使用），便于床旁移动治疗；（2）输出路数：支持多名患者同时治疗优先；（3）控制方式：工作站与刺激器均可独立控制刺激参数；（3）无线传输：刺激器与工作站之间支持无线连接；刺激参数：（1）电流强度：0～2.5mA，连续可调；调节步长≤0.1mA；（2）电流精度：误差≤±10% 设定值；（3）刺激时间：1～60min 可调；（4）缓升缓降：所有模式均可设置缓升/缓降时间；（5）输出波形：支持单向直流、正弦波、方波、随机噪声波形、双向非对称方波；tDCS 模式为恒定直流，tACS 为正弦波或双相方波；（6）频率范围：tACS/tPCS 模式：0.1～200Hz，步长 ≤1Hz；tRNS 模式：0～200Hz 随机跳频；CES 模式：0.1Hz 固定或0.5～100Hz 可选；设备使用年限≥8年。

3.血透机

属于国家3类医用注册证的10输血、透析和体外循坏器械一级产品类别。消毒方式采用化学消毒和热消毒，A、B液吸管可以整合消毒，不需要清洗棒等其他额外的消耗品；超滤控制系统平衡腔需有周期性的压力保持测试，保证超滤的精准和治疗的安全，超滤可调；血泵流量可控，速率有最大值限额；透析液温度可调、钠浓度可调、碳酸氢浓度可调；动静脉压监测精度≦±10；需具备在线清除率模块。
4.有害气体浓度超标报警器
符合GB12358-2006作业场所环境气体检测仪报警仪通用技术要求，对环境内过氧化氢气体实时浓度监测与报警；最大量程：100ppm；最大过载：200ppm；分辨率/测量精度：0.001ppm；检测方式：微动力吸气系统，加速采集有害气体含量；报警值可自由设定；响应时间：＜40秒；报警值误差：示值误差：≤1%，重复性：≤1%；零点漂移：零点漂移:±1%（F.S/年），重复性：≤±1%；恢复时间：≤20秒；监测频率：5秒/次；储存时间：≥3年；监测通道：可扩展至32路监测线路对不同类型的有害气体同步监测。

